附件1：

评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力20% | 20分 | 供应商提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件或验收单加盖供应商单位鲜章。 |
| 技术参数 （30%） | 30分 | 根据“技术参数”的响应情况进行评审，其中，标有“★”参数14项（满分21分），需要提供产品佐证资料或检测报告并加盖厂家公章，不提供或者提供的材料不符合要求为不响应，不提供为不响应，每不响应一项扣1.5分，提供的材料存在偏离扣0.75分，扣完为止；非“★”参数18项（满分9分），每有一项未响应扣0.5分，存在偏离扣0.25分，扣完为止。 |  |
| 后续保障20% | 20分 | 根据供应商提供的方案（包括但不限于①建设安装实施方案；②信息安全保障措施；③验收方案；④应急措施等）进行评审，满分20分；每缺少一项扣5分，每一项有缺陷的扣2.5分，扣完为止。（缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形的）。 |  |

附件2：

心率变异性检测仪技术参数

1、系统介绍：采用心率变异性（HRV）理论，结合ECG和APG理论，通过检测受测者瞬间心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，评估身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性等。

2、多通道信息采集：支持PPG、ECG以及PPG+ECG组合三种检测模式。采集方式：管理系统将体检设备连成一个网络，每个设备都采用深度集成方式，通过键盘、身份证、居民健康卡、医保卡、社保卡、自制智能卡、条码体检卡、二维码、人脸识别等多种方式，进行数据录入、信息采集。

★3、短时程测量：检测时分不同的3、5、10、15分钟时程，并且可选。

★4、长时程测量：支持30分钟以上的长时程测量，支持最大至72小时。

5、多人检测：支持≥8人以上数据同步采集。

6、心率变异检测：

6.1通过心率变异的波形图、直方图、复杂度图形来综合评估自主神经的活性。横坐标、纵坐标及测量值均有数值进行标注。

6.2通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

6.3通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性，并且用双标线进行区间分隔标注出理想的ANS平衡区域。横坐标、纵坐标及测量值均有数值进行标注。

6.4利用傅里叶转换将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量、极低频、低频、高频，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

6.5历史记录表：打印输出心率、SDNN、RMSSD、TP、LF、HF、LF/HF七项指标的近6次测量结果，并且计算出平均值。

6.6档案管理：依据录入数据，形成客户档案，可以实现档案查询、调阅、权限设置与数据维护，形成健康电子档案，提高档案真实性，实现档案动态化。

7、精神压力分析：

7.1压力分析：包括抗压能力、压力指数、疲劳指数，提供五阶色彩图示。

7.2心脏分析：包括平均心率、稳定性和异常心率，以及波形平稳度。

7.3输出自主神经功能分析的活性、平衡和稳定性。活性、平衡提供测量值、正常范围，并用五阶色彩进行图示。

★7.4精神状况量化分析：采用情绪指数、放松指数进行量化分析和图示。

8、时域频域分析

8.1时域分析：输出Mean HR、SDNN、RMSSD、NN50、pNN50、SRD、ApEn指标异常心率和波形平稳度等指标。

8.2频域分析：输出TP、LF、HF、LF/HF、VLF、normLF、normHF。

★8.3输出时频参数分析报告，提供参数范围及相关指标解析。

9、APG专用报告

9.1输出脉搏波图和加速度脉搏图，并用a、b、c、d、e五个峰波点在加速度脉搏图中进行图示

9.2、血管状态七阶段状态展示与标注，提示风险。

★10、儿童专用报告

★10.1分心脏评估、压力评估和历史记录三个模块。

★10.2采用卡通图示对心脏评估、压力评估进行描述。

★10.3压力指数、疲劳指数采用“标准、很小、小、很大”进行判定和四阶渐变色图示。

★11、心电模式功能：

★11.1采集方式：支持三种不同部位的心电数据采集。

★11.2数据传输：支持无线、支持蓝牙连接

★11.3支持充电，2小时可达 90%电量；运行时间可达72小时。

★11.4心电模块具备医疗器械注册证。

12、系统回放功能：可实现波形回放功能，提供过程分析参考。

★13、多种打印报告：支持输出8张打印报告，包括心率变异报告、精神压力分析报告、末梢血液循环报告、时频研究报告、青少年报告计5张，以及3张以上解析报告等。

14、脉率检测精度要求：测量范围的任何测量点上，脉率测量精度的检验结果不得超过±1%（提供检验报告）。

★15、NN间期精度要求：在NN间期测量范围的任何测量点上，NN间期测量的精度不得超过±1%（提供检验报告）。

★16、提供第三方机构出具的软件产品质量检测检验软件产品登记测试报告。