多参数监护仪参数

- 一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理

- ≥12.1英寸电容式触摸屏，屏幕亮度自动调节

- ▲可升级智能语音助手，通过语音指令执行“测量血压”、“大字符屏”、“冻结波形”、“关闭报警”等无菌操作（提供检验报告或说明书证明文件）

- 监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，可选配呼气末二氧化碳

- 3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电

- 无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式

- ▲具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）（提供机器界面截图）

- 可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态

- ▲呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群（提供检验报告或说明书证明文件）

- 具有报警集中设置功能，图形化报警显示

- ▲可升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性，滴速测量范围：5～200滴/分（常规管1mL=20滴）（提供检验报告或说明书证明文件）

- 具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥3000个参数报警事件，≥2400组NIBP测量结果存储，3000个ARR事件以及事件发生时刻相关的参数波形

- 具备≥72小时全息波形存储与回顾功能（提供检验报告或说明书证明文件）

- 具备EWS早期预警评分、GCS昏迷指数评分

- 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时

- 具有联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网

- 它床观察可支持15台以上床边机

- 产品使用年限10年

输液泵参数

1、按国际标准设计

▲2、数字键盘快捷输入（非触摸屏）；

▲3、手提设计柄上带有运行状态指示灯，可360度观察设备运行状态；

4、双屏幕设计：数码管显示速度，液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示；

5、整机重量≤1.8kg；

▲6、带有车载电源DC12V接口、护士呼叫接口、标准R232接口、USB接口、DC15V输出接口用于供电给输液输血加温器等设备

7、带有夜间照明传感器窗口；

8、模式：流速、点滴；

9、输液精度±5%

10、速率：流速1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；点滴1-200滴

11、冲洗速率200-1000ml/h速率可调；

12、KVO速率1-5ml/h速率可调节；

13、阻塞报警阀值10档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg，中间8档阶梯可调；

14、报警：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错；

15、报警音量可调：3-9档共7个等级

16、报警方式：液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、同时带有声音提示

17、按键音高，中，低三档选择，也可开启或关闭；

18、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种；

19、泵内预设6种自定义品牌30种规格（10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml五种规格）以上输液器参数；

20、输液器标定功能，适配所有品牌输液器；

21、休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态

22、键盘锁定功能；

23、止液夹具有自锁功能，

24、点滴传感器可插拔设计；

25、LCD背光亮度可调，调节范围0－10；

26、输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以通过虹膜数字键调整输液速度，

27、输液指示灯可开启或关闭；

28、直接在液晶屏上可查询1500条历史输液信息，显示输液日期、开始时间、止时间、速度、预置量、累计量、报警状态相关输液过程；

29、取得脉动补偿方法和系统

30、电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池12V、2300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行8小时以上；提供检验报告

31、设备使用年限10年

双通道微量注射泵参数

1、按国际标准设计

2、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；

3、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

4、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

5、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

6、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%；

7、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱；

8、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；

9、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；

10、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

11、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；

12、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；

13、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；

14、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；

15、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

16、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；

▲17、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；

▲18、残余报警距离调整具有三种模式

19、具有通道休眠功能，防止误操作。

20、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。

21、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h；

▲22、内置≥30种注射器品牌；

23、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全；

24、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

25、可选择升级无线输注监控系统，同时监控达500多台注射泵输液泵。

26、可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。

27、双通道一体机，可以分速输注；

28、双色系设计，不同通道对应不同颜色；

29、采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况

30、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

31、设备进液防护等级：IPX4

32、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型

33、设备使用年限10年

压缩式雾化机参数

1. 额定电压和频率：a.c.220V，50HZ

2. 有效粒径1-5μm：≥68%， 中位粒径：3.7um+25%

3. 噪音：空载运行低于55dB（A）

4. 雾化率：≥0.2ml/min，配套家瑞康简易雾化器JLA，可根据使用者潮气量实时调节雾化速率。

5. 药液残留量：<1.0mL，内配药杯容量：8ml±0.8ml

6. 气体流量：≥5L/min

7. 压力范围：正常工作条件下，产生的压力应在 50kPa~150kPa 范围内；异常工作条件下，产生的最大压力应该在150kPa~400kPa范围内，且不发生管体破裂现象。

8. 尺寸：195*150*108mm， 重量：≤1.4KG

9. 可连续工作：大于4小时

换药车参数

- 规格尺寸：750×475×920mm台面凹陷尺寸：435*435*10mm（轮子到台面不包括围栏）。

2、	车体：主要由、塑、钢、ABS工程塑料结构组成；4个立柱塑钢结构，内外设计。

3、	上部：台面注塑工艺成型 配有透明软玻璃，凹陷设计，外观、强度更好、304不锈钢三面围栏ABS套垫，防止医务人员误操作药品掉落。台面两侧扶手凹陷设计专业锐器盒，左右任意摆放；

4、	正面：中控锁，配置有四层抽屉。三中抽面481*140mm内部使用尺寸：428*333*105mm；一大抽面481*210mm、内部使用尺寸：428*333*220mm；3X3分隔片，可自由分隔；便于各类药品及器材存放。ABS抽屉面板带标示牌，标示抽屉物品。

5、	车体右侧面：两个ABS污物桶，方便分类、存放垃圾。；左配有，测挂篮

背面：平板

6、	底部： 4寸平板静音脚轮.（其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。）坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向。

移动式平车参数

- 工件表面不应有划痕、锐角、毛刺；

- 整体采用304不锈钢材质；车架采用φ25×≥1.5圆管；立柱采用φ32×≥2.0mm圆管；护栏采用φ22×≥1.5mm圆管；

- 护栏折叠轻松、牢固，折起时晃动不大于1mm；7、护栏落下时成垂直位置，行走不晃动；

- 整车分为两体，上部分能够拿下来接患者；

- 推起时上部分和车体有锁紧装置；

- 活动升降输液架，用完可收到车体下面；

- 担架车上部分采用φ25×≥1.5mm圆管成型，5条承重带；

- 不锈钢面板≥1.0mm厚，≥40mm厚海绵垫，35#重体海绵；

- 防水人造革面，无缝成型，便于清洗；

- 大轮采用摩托车轮铝合金轮鼓，名牌轮胎；

- 氩弧焊接、无漏焊、虚焊、烧穿咬边；

- 脚轮采用φ150防缠绕静音轮带刹车；

- 配置氧气瓶放置架；

- 整车承重≥300kg。

- 规格1900*600*760，万向防滑可刹车脚轮

可视喉镜技术参数

- 结构组成

- 1.1麻醉视频喉镜由显示器、手柄、支撑杆（包含摄像头和光源）和一次性喉镜片组成。

- 1.2显示屏、手柄和支撑杆为一体式设计，连接牢固。

- 整机性能

- 2.1主机采用铝合金材料，既轻便又保证其强度，握持舒适，符合人体工程学设计。

- 2.2主机具备复位功能，按键隐藏式设计，既美观又防止误操作。

- 2.3具备一键拍照摄像功能且按键位于手柄正上方，拇指轻松触及，方便操作。

- 2.4配备六种一次性喉镜片，镜片材质为医用高分子材料，镜片前端有特殊防雾功能。

- 2.5存储容量：最大可存储64G

- 显示系统

- 3.1进口3寸高清广角显示屏，阳光下可视，色彩还原度好，高对比度，全视角，耗电量低，响应速度更快，呈现的运动画面更为流畅。

- 3.2屏幕可前后左右四向旋转，前后旋转角度：≥130º，左右旋转角度：≥250º。

- 3.3显示分辨率：720×480

- 3.4具备数据输出接口：数据传输和充电

- 摄像系统

- 4.1照度≥1700lux

- 4.2鉴别率≥3.9 1p/mm

- 4.3观察视角≥75°

- 4.4景深：10～100mm

- 五、充电系统

- 5.1充电器输入:AC220V±10%，50/60Hz

- 5.2充电输出:5V,1000mA

- 5.3电池容量≥2600mA

- 5.4充电时间≤3h 电池放电时间≥5h

- 六、一次性喉镜片要求

- 6.1 机器配6种喉镜片：M成人小号、L成人、XL成人大号、SLOT-M成人小号卡槽、SLOT-L成人卡槽、SLOT-XL成人大号卡槽

▲6.2 一次性喉镜片长度：M（106mm）、L（112mm）、XL（120mm）、SLOT-M(104mm)、SLOT-L(110mm)、SLOT-XL(118mm)允差±5%

- 七、配置清单

- 7.1包装盒一只

- 7.2主机一套

- 7.3充电器、数据线一套

- 7.4说明书、合格证、操作指南、保修卡各一份

- 八、工作条件

- 8.1温度：5℃～40℃湿度：30%～75%

- 8.2大气压力：700hPa～1060hPa

- 8.3充电输入：DC 5V±10%/1A

- 8.4内部电源电压：DC3.7V±5%/-10%

- 九、资质要求

- 9.1产品通过ISO9001、ISO13485质量体系认证

- 9.2产品通过欧盟CE认证

- 9.3产品通过韩国KGMP认证

体外振动排痰机技术参数

1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

2、主要构成：同时兼备雾化及排痰双功效，它主要由主机、传动系统、动力输出装置(即治疗头)及压缩空气式雾化器组成。

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式,雾化器的压缩机机身部分完全嵌入柜体内。

4、显示方式：液晶显示界面。

5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

6、输出路数：一路雾化输出，一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式。

7、雾化类型：压缩空气式。

8、 最大压强≥0.13Mpa。

9、 最大雾化量≥0.20ml/min。

10、自由空气流量≥10L/min。

11、残液量≤0.7mL

12、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。

13、轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头。

14、传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。

15、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

16、工作模式：手动模式和自动程序模式。

17、手动模式频率范围：标准型传动型式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

轻便型传动型式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

18、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

19、自动程序模式：共有四种自动程序模式。

20、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

- 21、产品使用期限：10年

空气消毒机功能与技术参数

一、主要功能：

1、主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；（提供产品宣传彩页）

2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；（提供产品宣传彩页）

3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；（提供产品宣传彩页）

4、紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；（提供产品宣传彩页）

5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

6、主管失效备管自动支援功能；（提供产品宣传彩页）

7、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

8、自动、遥控、触感式手控多控消毒运行；

9、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；（提供产品宣传彩页）

10、全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；（提供产品宣传彩页）

11、带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

12、遥控器设计具有防丢失功能，配置按键指示灯。（提供产品宣传彩页）

二、主要技术参数：

1、适用体积：100m3

2、外形：平板壁挂式；外观尺寸：90cm×40cm×24cm(±1cm)

3、循环消毒风量：≥1000m3/h（提供检测报告）

4、整机紫外线辐照强度：≥10500μW/cm2（提供开机60min测试距离10mm检测报告）

5、消毒功率：320VA±3VA（提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案的标签（铭牌）证明或卫健委盖章备案的标签（铭牌）证明）

6、紫外线管寿命：≥5000h

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.034mg/m3（提供开机60min检测报告）

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

10、额定电压：AC 220V±22V；额定频率：50Hz±1Hz

11、噪音：≤55dB(A)

12、紫外线灯管数量：≥8支（交货时须验收）

13、消毒机开机60min，对龟分枝杆菌脓肿亚种杀灭率＞99.9%（提供60min检测报告）

14、消毒机开机20min白色葡萄球菌杀灭率：≥99.95%（提供20min检测报告）

15、消毒机开机60min自然菌消亡率：≥93.51%（提供60min检测报告）

16、消毒后空气中细菌总数：≤95CFU/m3（提供60min检测报告）

17、整机使用寿命：≥10年（提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案的标签（铭牌）证明或卫健委盖章备案的标签（铭牌）证明）

轮椅体重秤

- 规格：100cm*95*12cm材质：花纹碳钢

2.最大称量≥:500kg 分度值：0.1kg

3.内置蓄电池≥(4v/4Ah)、交直流供电

4.LED高清大屏显示 读数清晰

5.高精度斜坡设计，方便轮椅上下

6.后挡板设计防止轮椅后溜，安全有保障

7.稳固扶手，有效支撑 ；加固横梁 强力承重